## 功能测试
外骨骼功能测试表
序号 | 测试内容 |  | 测试标准 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 | 测试人员
1 | 基本功能 | 开机 | 可以用两个开关机键实现外骨骼机器的开关机功能。 | 将手柄开关机键和动力箱开关机键同时按下，检查是否开机 | 功能实现，有几率出现无法开机；有几率出现开机后马上关机；有几率出现关机后开机再立即关机的情况。
|  | 校准/自检 | 可以实现电机和IMU的校准及自检 | 站立条件下，在屏幕上选择“确定”，机器进行电机和IMU校准、自检
|  | 模式选择 | 可以选择“固定”、“助力”、“松弛”模式 | 可以在屏幕上选择三种模式
|  | 助力选择 | 可以选择助力大小 | 可以选择助力大小：共三挡
|  | 开始/停止 | 可以选择开始工作/停止工作 | 选择开始工作时，机器会按所选模式和助力大小进行工作。
|  | 急停 | 可以通过急停按键强制使机器进入急停状态 | 在任何状态下都可以进入急停状态，同时急停按键松起时会恢复到进入之前的状态。
|  | 关机 | 可以通过任意一个开关按键进行关机操作 | 将手柄开关机键和动力箱开关机键其中一个按下，检查是否关机
2 | 安全保护 | 电流过载 | 连续电流超过12A或者峰值电流超过16A时保护。 | 电机碰撞到机械限位时，会过载保护？
|  | 力过载 | 当力传感器的数据超过设置的助力参数的120%时，启动力过载保护。 | 吊挂相应的重物？ 上位机数据超限 | 功能OK
|  | 位置超限 | 电位计超限：电位计超限时，电机不会工作。 | 上位机发送模拟数据？ 在位置超限区域启动。 | 功能OK
|  | 速度超限 | 驱动器设置 | 不适用
|  | 加速度超限 | 驱动器设置 | 不适用

## 步姿测试
外骨骼步姿测试表
序号 | 测试内容 | 测试标准 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 | 测试人员
1
2

## 运动模块测试
外骨骼运动模块测试表
序号 | 测试内容 |  | 测试标准 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 | 优先级 | 测试人员
1 | 参数调整 | 最大速度 |  | 调整7000-14000rpm |  |  | 低
2 |  | 加速度 |  | 改变加速度值，检测驱动器电流瞬间峰值是否有变化。 | 1、空载状态下，加速度改变对电流变化无影响。 2、低负载情况下，启动均电流未超过16A |  | 高
3 |  | Kp(增益) |  | 暂时依据测试2的结果进行测试 |  |  | 暂时不测
4 |  | Ki(积分) |  | 暂时依据测试2的结果进行测试 |  |  | 暂时不测
5 |  | 积分限幅 |  |  |  |  | 暂时不测
6 |  | 电流保护 |  | 测试是否能降低驱动器电流限制 |  |  | 高
7 |  | 驱动器电流环Kp |  | 降低驱动器电流环增益，检测驱动器瞬间电流 | 改动：10-》3 |  | 高
8 |  | 驱动器电流环Ki |  | 增加电流环积分，与驱动器Kp同时改动 | 改动：40-》63 |  | 高
9 |  | 预紧力值 |  | 20N |  |  | 低
10 |  | 零点与预紧力点之间的间距 |  | 1.5mm |  |  | 低
11 |  | 最大位置点与预紧力点之间的间距 |  | 5.5mm |  |  | 低
12 |  | 寻零自检次数 |  | 改变寻零自检的次数（400） |  |  | 低
13 |  | 预紧力点测试 |  | 改变误差范围（10），数据存储深度（10） |  |  | 低
14 |  | 预紧力点调整范围 |  | 0.5mm |  |  | 高
15 |  | 最大位置点调整范围 |  | 0.5mm |  |  | 高
16 |  | A点运动到B点的速度 |  | 7000rpm |  |  | 低
17 |  | C点运动到A点的速度 |  | 7000rpm |  |  | 低
18 | 功能测试 | 基于力的位置控制（哈弗） |  | 测试效果 |  |  | 高
19 | 阈值 | 力保护阈值 |  | 140N和最大助力值的120% | 超过阈值上报力矩超限
20 |  | 电位计保护阈值 |  | 0.9和2.4 | 超过阈值上报位置超限
21 |  | 寻零自检电位计位置 |  | 2.35
22 |  | 寻零自检编码器位置 |  | 30000
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

## 测试配置
测试配置 | 测试内容 | 配置内容 | 测试方法
1 | 测试电流变化 | 1、实时读取驱动器电流 2、力矩环/基于力的位置控制 3、写入文件 | 在穿戴条件下，实时读取驱动器电流，并记录分析电流变化曲线。